Фрагменты учебника Очковая оптика

Как выглядят оптические приборы

Внешний вид телескопических очков для дали

| а) | б) |
| --- | --- |

Телескопические очки (рисунок а) выполнены в виде двух телескопических систем галилеевского типа с видимым увеличением 1,72х, которые монтируются на металлической оправе с эластичными заушниками. Коррекция аметропии глаз наблюдателя при рассматривании удаленных объектов осуществляется путем установки окулярных насадок требуемой рефракции на каждую из трубок. В бифокальных телескопических очках (рисунок б) верхняя часть представляет собой собственно телескопические очки с видимым увеличением 2х и угловым полем в пространстве предметов 12°, а нижняя – коррекционные очковые линзы, которые используются для ориентирования и наблюдения без увеличения.

Кроме бинокулярных телескопических очков, широко применяют для коррекции слабовидения при рассматривании удаленных объектов и монокулярные насадки на корригирующие очки или обычные малогабаритные монокулярные телескопические приборы, особенно если увеличение требуется лишь для более детального кратковременного наблюдения объектов.

Монокулярные очки для работы на близком расстоянии

Бифокальные монокулярные очки

Именно такой способ применен в отечественных наборах для слабовидящих "НКС-1" и "ЛОМЗ". В наборах обеспечиваются видимые увеличения от 2 до 5,5х c интервалом 0,5х и увеличение 6х. При увеличении телескопической системы 2х для получения двукратного увеличения телемикроскопа применяется насадка с оптической силой 4 дптр, при этом рабочее расстояние составляет 250 мм . По мере увеличения оптической силы насадки до 12 дптр рабочее расстояние уменьшается примерно до 80 мм. Верхняя часть поля зрения используется для ориентирования в пространстве без увеличения.

Обычно дополнительный компонент устанавливается для лучше видящего глаза, а перед другим глазом устанавливается матовая пластинка (окклюдор) для выключения его из работы. При достаточной остроте зрения на обоих глазах рекомендуется попеременная работа каждым глазом, при этом увеличения насадок для левого и правого глаза выбираются в зависимости от остроты зрения глаз.

Унифокальные монокулярные очки с упором

В набор НКС-1 входят также унифокальные монокулярные очки с упором, предназначенные для чтения. Они имеют увеличения 6 и 8х, размер поля зрения 35 и 26 мм, рабочие расстояния 38 и 27 мм соответственно.

Унифокальные монокулярные очки с осветителем

Для людей со значительно сниженным зрением предназначены унифокальные монокулярные очки с осветителем. Увеличения таких очков 10, 12, 15 и 20х, рабочее расстояние соответственно уменьшается от 21 до 8 мм , а поле зрения от 18 до 5 мм . Лист с текстом должен находиться вплотную с оправой очков. Для питания лампочки подсветки служит устанавливаемая в корпусе батарейка. Поскольку рабочее расстояние очень маленькое, то телемикроскоп может выниматься из очковой оправы и использоваться как лупа, но величина поля зрения при этом, естественно, уменьшается.

Телемикроскопы имеют следующие технические характеристики:

| Видимое увеличение | 2,5х | 3х | 4х |
| --- | --- | --- | --- |
| Линейное поле | 75 мм | 45 мм | 35 мм |
| Рабочее расстояние | 350 мм | 200 мм | 250 мм |

| а) | б) | в) |
| --- | --- | --- |

Бинокулярные телемикроскопы

Конструктивные исполнения бинокулярных телемикроскопов, выпускаемых различными фирмами, различны. Телемикроскопы фирмы "Keeler" крепятся по резьбе в специальной планке, которая устанавливается на очковой оправе (рисунок а), при этом оси резьбовых отверстий в планке выполнены под углом, соответствующим рабочему расстоянию устанавливаемой пары телемикроскопов, а расстояние между осями – межзрачковому расстоянию наблюдателя. Оправа подбирается точно в соответствии с межзрачковым расстоянием. На этом же рисунке одновременно показаны и монокулярные насадки этой фирмы.

Конструкция телемикроскопов фирмы "Eshenbach" использует универсальную оправу для установки в ней фокусируемых галилеевских систем. Монокуляры могут перемещаться по оправе, на которой для удобства установки в соответствии с межзрачковым расстоянием наблюдателя имеется линейная шкала, и закрепляться в требуемом положении.

В качестве несущей оправы для установки бинокулярных телемикроскопов фирма "Designs for Vision Ins." использует обычные корригирующие очки, закрепляя телемикроскопы на каждой из линз на расстоянии примерно 12 мм от ее нижнего края под углом 16° (рисунок в). Видимые увеличения 2,2 и 4х.

Бинокулярные телемикроскопы применяются не только для слабовидящих, но и как увеличительные приборы для выполнения сложных работ, например, при проведении хирургических операций. Эта же фирма выпускает бинокулярные фокусируемые телемикроскопы 3 - 8-кратные с увеличенным полем, а также хирургические ( лекционные) с увеличением 2,5 и 4,5х (рисунок в).